电热板消解-火焰原子吸收法测定土壤中镍、铬的

方法确认与不确定度评定

环境工程专业  陆禹豪

指 导 老 师  王双

摘要  本文采用电热板消解-火焰原子吸收法技术，测定土壤中重金属元素镍、铬的含量，介绍了测定基本原理、方法和操作步骤，对检出限、精密度、准确度等指标进行确认。分析评定不确定度来源，发现拟合校准曲线引入和重复测量的不确定度占据了较大比例。因此通过规范操作、调试仪器，有利于提高测定结果的准确性和可靠性，为后续治理方案拟定提供可靠的数据参考。

关键词    火焰原子吸收法  方法确认  不确定度  镍  铬

# 1  绪论

在社会经济不断发展的时代背景下，环境污染问题的危害慢慢凸显出来，也得到国家社会广泛关注。在众多环境污染问题中重金属污染一向都是十分棘手的问题。镍、铬作为重金属元素，通过各种方式进入土壤中，很难通过土壤自身净化能力对其进行迁移转化和降解，所以需要采取人为方式来降低镍、铬含量。在测定土壤中镍、铬含量时，火焰原子吸收法属于常用的处理方法，控制检测过程的不确定度，提升测量结果准确性，为污染治理提供参考依据，对污染治理计划的科学性有着积极地作用[3]。

# 2  实验过程

## 2.1  实验材料

（1）实验主要药品

盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸、镍标准贮备液(GBW(E)082778)、铬标准贮备液(GBW(E)083340)、国家标准物质（GBW07418）。

- 实验主要仪器

烧杯、移液管、容量瓶、烘箱、原子吸收分光光度计、聚四氟乙烯坩埚、温控电热板、分析天平。

## 2.2  实验准备工作

### 2.2.1  溶液配制

首先，将5.00mL的镍标准溶液和5.00mL的铬标准溶液分别稀释到100mL容量瓶中，从而得到浓度分别为C1=50.0mg/L和C2=50.0mg/L的镍标准应用液和铬标准应用液。然后，从每个标准应用液中吸取一定体积用1+99硝酸溶液定容至刻度，制备浓度为0.0μg/mL、0.10μg/mL、0.20μg/mL、0.50μg/mL、1.00μg/mL、2.00μg/mL的镍标准系列和浓度为0.0μg/mL、0.10μg/mL、0.50μg/mL、1.00μg/mL、3.00μg/mL、5.00μg/mL铬标准系列[2]。

### 2.2.2  原子吸收分光光度计参数设置

镍空心阴极灯灯电流4.0mA，波长232.0nm，测量时间5.0s，预读数时间5s；

铬空心阴极灯灯电流4.0mA，波长357.9nm，测量时间5.0s，预读数时间5s。

## 2.3  实验过程

### 2.3.1  电热板消解法

在本研究中，通过一系列步骤对样品进行处理，以获取用于测试的上清液。首先，称取了0.2g的样品，并将其放入一个50mL的聚四氟乙烯坩埚中然后用水湿润，只要能形成不流动液珠状即可。随后，向坩埚中加入了10mL的盐酸，并将其加热至剩余3mL液体。接下来，加入9mL的硝酸，此时加盖加热，直到看不见明显颗粒然后再加入9mL的氢氟酸。为确保反应的进行，将温度升至130℃，并进行了30分钟的飞硅操作。稍事冷却后，我们向溶液中加入了1mL的高氯酸，并将温度升至170℃进行持续加热。等到液体加热到呈不可流动状态时，稍冷，加入3mL硝酸溶液，最后，将坩埚内的液体转移到一个容量为25mL的瓶中，并定容至标线。处理完成后，样品被保存待测。

这些实验步骤提供了一种分析样品成分的方法，通过一系列的化学反应和加热步骤，我们能够将样品处理并转移到适合分析的容器中。这种方法有助于我们深入了解样品的组成和性质，为后续的研究和分析提供了基础。

### 2.3.2  标准曲线绘制

浓度已知的镍、铬标准溶液使用火焰原子吸收光谱法测定其吸收光谱曲线，采用标准零点校正装置的零点，对六个试样待测液进行由低至高的测定，记录吸光度A，并绘制标准曲线。镍、铬浓度C和吸光度A建立校准曲线。

# 3  结果

## 3.1  标准系列测定结果

测定结果见表1。

表1  镍、铬标准系列测定结果

| 浓度 天数 吸光度 | 镍回归方程 | 相关系数 | 铬回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | y=0.1206x+0.0059 | 0.9996 | y=0.0140x+0.0003 | 0.9993 |
| 第二天 | y=0.1190x+0.0048 | 0.9994 | y=0.0134x+0.0006 | 0.9996 |
| 第三天 | y=0.1206x+0.0067 | 0.9992 | y=0.0138x+0.0004 | 0.9994 |
| 第四天 | y=0.1196x+0.0057 | 0.9994 | y=0.0132x+0.0005 | 0.9992 |
| 第五天 | y=0.1188x+0.0066 | 0.9993 | y=0.0144x+0.0002 | 0.9993 |

根据HJ491-2020中规定的线性范围中，还测量了低高浓度两个量程，其中镍取0.50mg/L和1.50mg/L，铬取1.00mg/L和4.00mg/L，见表2。

表2  镍、铬标准曲线

| 天数 | 镍0.50mg/L 相对误差（％） | 镍1.50mg/L 相对误差（％） | 铬1.00mg/L 相对误差（％） | 铬4.00mg/L 相对误差（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| 第二天 | 9.0 | 4.4 | 2.8 | 0.6 |
| 第三天 | 0.2 | 2.5 | 5.3 | 6.0 |
| 第四天 | 1.9 | 0.2 | 1.0 | 2.5 |
| 第五天 | 5.0 | 6.5 | 2.4 | 5.3 |

综上，连续五天所测得数据绘制的的标准曲线均符合要求。（浓度误差在百分之十之内）。

## 3.2  准确度验证

### 3.2.1  检出限验证

按照样品分析操作过程，取7份空白试样，重复7次空白试验，将结果换算为样品中浓度，计算7次平行测定的标准偏差。对应测定下限一般情况为检出限的4倍，得出镍、铬的检出限分别为2mg/kg、3mg/kg，测定下限分别为8mg/kg、12mg/kg，而镍、铬的标准检出限分别为3mg/kg、4mg/kg，标准测定下限分别为12mg/kg、16mg/kg，符合标准规范要求。

### 3.2.2  精密度验证

对称量好且已经消解好的土壤样品进行六次平行，计算其平均值、标准偏差、相对标准偏差等参数。镍、铬的平均值分别为35.9mg/kg、119.3mg/kg，标准偏差分别为1.1mg/kg、3.1mg/kg，镍的相对标准偏差为3.1%，铬的相对标准偏差为2.5%，标准中镍的相对标准偏差为1.8%～7.0%，铬的相对标准偏差为1.6%～8.2%，符合标准要求。

### 3.2.3  正确度验证

分别称取有证标准物质GBW07418进行6次平行测定，根据公式计算回收率：Pi=yi xi×100%。镍、铬的平均值分别为39.9mg/kg、96.7mg/kg，而标准样品值分别为（41±2）mg/kg、（93±5）mg/kg，满足要求。镍的回收率为93%～103%，铬的回收率为100%～108%，标准中镍的回收率为85.5%～106.3%，铬的回收率为85.5%～108.3%，由此可知，测定结果满足标准规范要求。、

# 4  不确定度评定

## 4.1  测定过程中的不确定度来源

### 4.1.1  测量重复性引入的不确定度

对同一样品进行6次平行测定的标准偏差s分别为1.11mg/kg和3.10mg/kg；

则镍uA=sn=1.116=0.45mg/kg；则铬uA=sn=3.106=1.26mg/kg。

镍相对标准不确定度为1.25%；铬相对标准不确定度为1.05%。

那么镍Urel(重)=1.11mg/kg÷35.9mg/kg×100%=0.031%；

铬Urel(重)=1.26mg/kg÷119.3mg/kg×100%=0.011%。

### 4.1.2  样品称量引入的不确定度

电子天平的最大允许误差为0.1mg，k=3，则产生的标准不确定度为：0.13=0.0577mg，则称量0.2g样品时产生的相对标准不确定度为：Urel(m)=0.0577200=0.000285。

### 4.1.3  校准曲线引入的不确定度

标准溶液引入的不确定度:镍标准溶液扩展不确定度为1%(k=2)，则镍标准溶液带来的相对标准不确定度为urel(C1)=1%/2=0.5%；铬标准溶液扩展不确定度、相对标准不确定度同镍标准溶液，量器引入不确定度见表3。

表3  玻璃量器计量检定引入的相对标准不确定度

| 量器 | 2mL | 5mL | 25mL | 50mL | 100mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对标准不确定度(%) | 0.346 | 0.173 | 0.069 | 0.058 | 0.058 |

### 4.1.4  标准系列样品定容引入的不确定度

由于温度会对玻璃仪器产生影响，若温差变化范围在±3℃内，水的膨胀系数为2.1×10-4mL/℃，温差引起的不确定度：Urel=3×2.1×10-43=0.00364

由温差对玻璃量器引入的不确定度见表4。

表4  温差对玻璃量器引入的不确定度

| 2mL移液管 | 5mL移液管 | 25mL容量瓶 | 50mL容量瓶 | 100mL容量瓶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urel÷2×100% | Urel÷5×100% | Urel÷25×100% | Urel÷50×100% | Urel÷100×100% |
| 0.0182% | 0.0073% | 0.0015% | 0.0007% | 0.0004% |

由此可知，温差引入的不确定度影响较小可忽略不计。表3、表4数据计算得：

Urel(标）=0.0052+0.001732+0.000582×100%=0.532%

4.1.5  标准曲线拟合引入的不确定度

采用火焰原子分光光度法测定中镍、铬实验中，由标准工作溶液吸光度进行线性拟合得到的线性方程分别为镍：y=0.1206x+0.0059；铬：y=0.0140x+0.0003计算结果见表5。

表5  镍、铬计算结果

| 镍浓度 | 实际吸光度A1 | 拟合曲线的吸光度A | (A1-A)2 | 铬浓度 | 实际吸光度A1 | 拟合曲线的吸光度A | (A1-A)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.002 | 0.006 | 1.610-5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 0.10 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.10 | 0.001 | 0.001 | 0 |
| 0.20 | 0.033 | 0.030 | 910-6 | 0.50 | 0.008 | 0.007 | 110-6 |
| 0.50 | 0.067 | 0.066 | 110-6 | 1.00 | 0.016 | 0.014 | 410-6 |
| 1.00 | 0.128 | 0.127 | 110-6 | 3.00 | 0.041 | 0.042 | 110-6 |
| 2.00 | 0.246 | 0.247 | 110-6 | 5.00 | 0.071 | 0.070 | 110-6 |

Sy=inYi-Y2n-2

Sxx=i=1n(Xi-X)2

Sy-标准曲线残余标准偏差

n-曲线上质量浓度点数

计算得到镍的实验标准差为2.6710-3;铬的实验标准差为7.610-4

Urel曲=Syb1p+1n+(C-X)2in(Xi-X)2

b表示校准曲线斜率；

n表示标准系列的点数；

p表示为样品重复测定的次数；

x表示测试样品扣除空白浓度的平均值；

计算得到U(镍曲）=0.013;U(铬曲）=0.022。

## 4.2  计算合成标准不确定度

Urel=Urel（m）2+Urel（标）2+Urel（曲）2+Urel（重）2

Urel——合成不确定度；

Urel（m）——样品称量引入不确定度；

Urel（标）——标准系列配制引入不确定度；

Urel（曲）——校准曲线引入不确定度；

Urel（重）——测量重复引入不确定度；

Urel镍=0.0312+0.00028852+0.005322+0.0132=0.0148

Urel铬=0.0112+0.00028852+0.005322+0.0222=0.0230

样品中镍的平均含量为35.9mg/kg；铬平均含量119.3mg/kg，

则Uc镍35.9×0.0148=0.5313mg/kg；Uc铬=119.3×0.0230=2.7439mg/kg。

## 4.3  计算扩展不确定度

用火焰原子吸收光谱法测定土壤中镍、铬的含量时，取包含因子k = 2，按公式：

Uk=k×Uc
镍的扩展不确定度Uk=2×0.5313=1.0626；

铬的扩展不确定度Uk=2×2.7439=5.4878；

则样品中镍的含量可表示为（36±1）mg/kg；铬的含量可表示为（119±5）mg/kg。

# 5  结论

综上所述，测量方法的确认是制修订标准分析方法的重要环节，严格按照相关国家标准。与此同时，随着科技发展，对于土壤中金属元素的检测方法、技术已取得很大进步，方法的检出限、灵敏度、重现性均有很大提高，通过方法精密度、正确度评估表明，方法在适用范围内的测量结果是准确可靠的。

根据不确定度来源的评定结果分析，发现在利用火焰原子吸收光谱法对土壤中镍、铬含量进行测定时，拟合校准曲线引入和重复测量的不确定度占据了较大比例。这意味着在测量过程中，仪器的准确性和稳定性对结果的影响较为显著。为了降低重复测量的不确定度，应在配制标准工作溶液时严格遵循规范操作，并在测定之前对仪器进行状态调整。通过这样的措施，可以提高测量结果的准确性和可靠性。相比之下，其他不确定度来源的比例较小，因此可以在不影响整体测量不确定度的情况下忽略不计。实验时可以通过增加标准系列个数和样品测量次数来减小不确定度，得到更加准确可靠的数据。及时采取合理措施对其进行控制，以此来提升测定结果的准确性，为后续治理方案拟定提供可靠的数据参考。

参 考 文 献

- HJ168-2020，环境监测分析方法标准制订技术导则[S].

- HJ491-2019，土壤和沉积物 铜､锌､铅､镍､铬的测定火焰原子吸收分光光度法[S].

- 骆桂霞.火焰原子吸收法测定土壤镍结果的不确定度评定[J].清洗世界，2021，37（3）：36～37.