南京理工大学泰州科技学院

毕业设计说明书(论文)

| 作 者: | 陆禹豪 | 学 号： | 1703900139 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院(系): | 环境与制药工程学院 |  |  |
| 专 业: | 环境工程 |  |  |
| 题 目: | 电热板消解-火焰原子吸收法测定土壤 |  |  |
|  | 中镍、铬的方法确认与不确定度评定 |  |  |

副教授

王双

指导者：

杨晓庆

副教授

评阅者：

2023 年 5 月

毕业设计说明书（论文）中文摘要

本文采用电热板消解-火焰原子吸收法技术，对分析结果的不确定度进行了评估。结果表明，镍在0mg/L～2mg/L，铬在0mg/L～5mg/L内线性结果良好，相关系数均≥0.999。测得样品镍的检出限为1.8mg/kg，铬的检出限2.3mg/kg；镍的回收率为97.3％，铬的回收率为103.9％，均符合标准要求。不确定度评定可以为测得准确数据提供可靠的数据参考，经实验测得样品中镍的含量为（36±1）mg/kg；铬的含量为（119±5）mg/kg，k=2，结果表明不确定度来源中影响较大的是标准曲线的拟合、标准溶液引入以及重复测定。 关键词 火焰原子吸收法 方法确认 不确定度 镍 铬

毕业设计说明书（论文）外文摘要

Title Confirmation and Uncertainty Evaluation of Determination of Nickel and Chromium in Soil by Electrothermal Plate Digestion and Flame Atomic Absorption Method Abstract In this paper, the uncertainty of the analysis results is evaluated by the technique of electrothermal plate digestion and flame atomic absorption. The results showed that the linear results were good in the range of 0mg/L～2mg/L for nickel and 0mg/L～5mg/L for chromium, and the correlation coefficients were both ≥0.999. The detection limits of nickel and chromium were 1.8mg/kg and 2.3mg/kg respectively. The recoveries of nickel and chromium were 97.3% and 103.9% respectively, both of which met the standard requirements. The uncertainty evaluation can provide a reliable reference for accurate data measurement. The content of nickel in the sample measured by experiment is (36±1) mg/kg. The content of chromium was (119±5) mg/kg and k=2. The results showed that the major factors influencing the uncertainty were the fitting of standard curve, the introduction of standard solution and repeated determination. Keywords Flame atomic absorption method Method validation Uncertainty Nickel Chromium

目   录

1  绪论 …………………………………………………………………………………… 1

1.1  土壤消解方法 ……………………………………………………………………… 1

1.2  镍、铬含量测定方法 ……………………………………………………………… 1

1.3  研究现状及内容 …………………………………………………………………… 2

2  材料与方法 …………………………………………………………………………… 4

2.1  实验仪器与试剂 ………………………………………………………………… 4

2.2  实验条件 …………………………………………………………………………… 5

2.3  实验方法 …………………………………………………………………………… 5

2.4  数学模型 …………………………………………………………………………… 8

2.5  方法确认指标 ……………………………………………………………………… 8

3  不确定度评定 ……………………………………………………………………… 11

3.1  测定过程中的不确定度来源 …………………………………………………… 11

3.2  计算合成标准不确定度 ………………………………………………………… 14

3.3  计算扩展不确定度 ……………………………………………………………… 14

结束语 …………………………………………………………………………………… 15

致谢 ……………………………………………………………………………………… 16

参考文献 ………………………………………………………………………………… 17

# 1  绪论

随着经济发展，环境污染日益突出，其中重金属污染尤为棘手。镍、铬作为重金属元素对植物生长发育有刺激作用，但过量则会对植物、人类和动物造成危害。研究表明，镍和铬的过量积累会导致植物叶片发黄、凋落，根系发育受阻，甚至导致生长抑制和死亡。此外，镍和铬还具有潜在的致癌和致畸作用，对人体和动物健康造成潜在威胁。镍和铬在土壤中降解过程相对较为困难，因此需要人为方式降低其含量，以确保动植物能够在适宜水平下健康生长发育。火焰原子吸收法属于常用的处理方法，控制检测过程的不确定度，提升测量结果准确性，为污染治理提供参考依据，对污染治理计划的科学性有着积极地作用[4]。

## 1.1  土壤消解方法

### 1.1.1  常用土壤消解方法

（1）微波消解法

工作原理是利用微波辐射的能量，好似样品中的分子发生振动和摩擦，从而产生热能，使样品中的化学键断裂，分子分解为离子或分子状态。

（2）电热板消解法

利用电热板加热将土壤中的重金属溶解出来，然后利用原子吸收光谱法测定溶解出来的重金属含量。

- 石墨消解法

石墨消解仪是采用高纯石墨材料作为加热体，包裹式升温至高温，使石墨均匀受热，使得样品能够被完全消解。常利用王水对样品进行预处理操作。

### 1.1.2  土壤消解目的

消解是将土壤样品中的有机物和无机物转化为可溶性形式的过程，从而使重金属离子释放出来并易于测定。本次实验将采用电热板消解法，来进行方法确认，由此得出实验数据检验所得结果是否准确、可靠。

## 1.2  镍、铬含量测定方法

### 1.2.1  原子荧光光谱法

测量基态原子受激发后产生的原子荧光，每个元素都有特定波长。此方法灵敏度高，谱线简单，线性范围宽，可以多元素同时测定。

### 1.2.2  火焰原子吸收法

火焰原子吸收法是一种常用的金属元素分析方法，该方法通过将土壤样品置于高温火焰中，使其中的镍和铬原子转化为激发态，并测量它们在特定波长下的吸收光强，从而确定其浓度。火焰原子吸收法具有灵敏度高、分析速度快的优势，可提供准确的测量结果。

### 1.2.3  电感耦合等离子体发射光谱法

由高频电流通过感应线圈产生高频电磁场，使待测气体变为等离子体，使其所含元素发射各自的特征谱线，然后通过观察元素谱线是否存在来分析元素是否存在，由谱线强度分析各元素的含量。此方法分析速度快，准确度、精密度较高，测定范围较广。

## 1.3  研究现状及内容

### 1.3.1  研究现状

目前，现有文献和国家标准中使用到的预处理消解方法有微波消解、电热板消解和全自动石墨消解等，张青华[7]通过对比这三种方法得出通过电热板消解，对铜、锌、铅、镉、铬、镍这六种元素消解不完全，准确度、精密度、加标回收率测试值均偏低；采用石墨消解法，只有铬元素测试值低于标准值，其他均在标准范围内；经过微波消解的土壤，6种元素测试值最好，是比较理想的消解方法。

杨群[3]等利用微波消解处理过筛土壤样品，原子分光光度计测定土壤样品中镍的含量，相关系数r=0.9996，标准偏差S=0.460，质控样平均值在质控范围内，测定结果符合要求，可用于土壤中镍的检测。从测量重复、称量样品、室内温度变化、玻璃器皿检定、校准曲线配置和拟合、消解后定容进行评定，最后得出合成标准不确定度0.0555，样品中镍的含量表示为（29.7±3.4）mg/kg，结果表明测定土壤中镍的含量采用火焰原子吸收法影响因素较多，需要从各方面调整来减小不确定度，取得更加准确可靠的数据。

钱毅玲[8]采用盐酸－硝酸－氢氟酸－高氯酸全消解与电热板消解的方法处理土壤样品试样，利用石墨炉原子吸收分光光度法测定样品中镉的含量，相关系数r=0.9974，用石墨炉法原子吸收分光光度法测定土壤中镉含量较为准确，可作为测定方法。

吕丽丽[15]利用电热板消解处理沉积物样品，火焰原子吸收法测定沉积物物中的铬含量，得出该方法铬的浓度与吸光度有良好的线性关系，相关系数r=0.9995，其方法的检出限为0.006mg/L，最后的样品实验结果符合其标准品给定测定含量值范围。从样品重复引入、标准曲线拟合、样品质量等几方面进行评定，得出合成不确定度为0.0459，扩展不确定度为0.0918mg/kg，样品测定平均值为72.9mg/kg，由此表明采用火焰原子吸收法测定铬要想提高测量结果的准确度、精密度，应尽可能改善实验室环境，不断提高操作者自身素质。

孙友宝[16]等都利用碱消解和微波消解处理样品，火焰原子吸收法测定六价铬含量，得出此方法下六价铬的浓度与吸光度有良好的线性关系，相关系数r=0.9995，其方法的检出限为0.006mg/L，最后的样品实验结果符合其标准品给定测定含量值范围。

刘向东[13]等采用原子吸收法测定镍矿石中镍，矿石与土壤不同，相比之下镍矿石需要助熔，从称量过程、样品定容、温度校正、标准曲线拟合、重复测定等方面进行评定，得出合成标准不确定度1.18×10-3，扩展不确定度0.013mg/kg，样品中镍含量表示为（0.420±0.006％）mg/kg，结果表明不确定度的主要来源是标准曲线和样品的重复测定，在操作中应加以重视。

张娟[9]等利用火焰原子吸收法对土壤中总铬的含量进行测定，从称量样品、拟合标准曲线、标准溶液引入等几方面对不确定度进行评定，最后得出合成标准不确定度为0.0710，扩展不确定度为13.28mg/kg，土壤样品中总铬的含量表示为（93.56±13.28）mg/kg，结果分析看出，拟合校准曲线引入和重复测量的不确定度占较大比例，所以配制标准工作溶液时，应充分重视，规范操作。

### 1.3.2  研究内容

利用原子吸收法对土壤样品中镍、铬含量进行测定，对检出限、精密度、准确度等指标进行确认，并建立数学模型，对不确定度进行分析评定。

### 1.3.3  研究意义

不确定度是分析结果的离散性，将分析结果的估计值与不确定度结合起来，对分析结果的真值进行区间估计，也就是在一定置信概率下，确定包含真值的置信区间。对检测土壤样品中镍、铬含量过程中不确定度的控制，提升测量结果的准确性。因此本文主要研究测量土壤重金属元素镍、铬的含量的前处理与方法确认流程，并对该法的测量不确定度进行评定。这样所提供的准确、可靠数据才能用来污染治理，由此可以制定更好的解决方案。

# 2  材料与方法

## 2.1  实验仪器与试剂

### 2.1.1  实验试剂

实验中主要化学试剂如表1所示。

表1  主要实验试剂

| 药品名称 | 纯度 | 浓度 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸 | 优级纯 | 1.19g/mL |
| 硝酸 | 优级纯 | 1.42g/mL |
| 氢氟酸 | 优级纯 | 1.49g/mL |
| 高氯酸 | 优级纯 | 1.68g/mL |
| 镍标准贮备液 | / | 1000mg/L |
| 铬标准贮备液 | / | 1000mg/L |
| 国家标准物质 | GBW07418 | / |

2.1.2  实验仪器

实验中主要仪器名称、型号如表2所示。

表2  主要仪器

| 仪器、设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 原子吸收分光光度计 | TAS-990 |
| 聚四氟乙烯坩埚 | / |

（续）表2  主要仪器

| 仪器、设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 温控电热板 | 国华DB-3 |
| 分析天平 | AL204 |
| 烘箱 | / |
| 烧杯 | 250mL 1000mL |
| 移液管 | 1mL 2mL 5mL |
| 容量瓶 | 10mL 50mL 100mL |

## 2.2  实验条件

### 2.2.1  溶液配制

首先，将5.00mL的镍标准溶液和5.00mL的铬标准溶液分别稀释到100mL容量瓶中，从而得到浓度分别为C1=50.0mg/L和C2=50.0mg/L的镍标准应用液和铬标准应用液。然后，从每个标准应用液中吸取一定体积用1+99硝酸溶液定容至刻度，制备浓度为0.0μg/mL、0.10μg/mL、0. 20μg/mL、0.50μg/mL、1.00μg/mL、2.00μg/mL的镍标准系列和浓度为0.0μg/mL、0.10μg/mL、0. 50μg/mL、1.00μg/mL、3.00μg/mL、5.00μg/mL铬标准系列。

### 2.2.2  原子吸收分光光度计参数设置

镍空心阴极灯灯电流4.0mA，波长232.0nm，测量时间5.0s，预读数时间5s；

铬空心阴极灯灯电流4.0mA，波长357.9nm，测量时间5.0s，预读数时间5s。

## 2.3  实验方法

### 2.3.1  电热板消解法

在本研究中，通过一系列步骤对样品进行处理，以获取用于测试的上清液。首先，称取了0.2g的样品，并将其放入一个50mL的聚四氟乙烯坩埚中然后用水湿润，只要能形成不流动液珠状即可。随后，向坩埚中加入了10mL的盐酸，并将其加热至剩余3mL液体。接下来，加入9mL的硝酸，此时加盖加热，直到看不见明显颗粒然后再加入9mL的氢氟酸。为确保反应的进行，将温度升至130℃，并进行了30分钟的飞硅操作。稍事冷却后，我们向溶液中加入了1mL的高氯酸，并将温度升至170℃进行持续加热。等到液体加热到呈不可流动状态时，稍冷，加入3mL硝酸溶液，最后，将坩埚内的液体转移到一个容量为25mL的瓶中，并定容至标线。处理完成后，样品被保存待测。

这些实验步骤提供了一种分析样品成分的方法，通过一系列的化学反应和加热步骤，我们能够将样品处理并转移到适合分析的容器中。这种方法有助于我们深入了解样品的组成和性质，为后续的研究和分析提供了基础。

### 2.3.2  标准曲线绘制

浓度已知的镍、铬标准溶液使用火焰原子吸收光谱法测定其吸收光谱曲线，采用标准零点校正装置的零点，对六个试样待测液进行由低至高的测定，记录吸光度A，并绘制标准曲线。镍、铬浓度C和吸光度A建立校准曲线，测定结果见表3、表4。

表3  镍标准系列测定结果

| 浓度 天数 吸光度 | 0.00 mg/L | 0.10 mg/L | 0.20 mg/L | 0.50 mg/L | 1.00 mg/L | 2.00 mg/L | 回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 0.001 | 0.018 | 0.033 | 0.067 | 0.128 | 0.246 | y=0.1206x+0.0059 | 0.9996 |
| 第二天 | 0.000 | 0.016 | 0.030 | 0.062 | 0.134 | 0.241 | y=0.1190x+0.0048 | 0.9994 |
| 第三天 | 0.000 | 0.020 | 0.035 | 0.064 | 0.125 | 0.249 | y=0.1206x+0.0067 | 0.9992 |
| 第四天 | 0.000 | 0.017 | 0.032 | 0.060 | 0.129 | 0.250 | y=0.1196x+0.0057 | 0.9994 |
| 第五天 | 0.000 | 0.018 | 0.035 | 0.066 | 0.136 | 0.251 | y=0.1188x+0.0066 | 0.9993 |

表4  铬标准系列测定结果

| 浓度 天数 吸光度 | 0.00 mg/L | 0.10 mg/L | 0.50 mg/L | 1.00 mg/L | 3.00 mg/L | 5.00 mg/L | 回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.016 | 0.051 | 0.074 | y=0.0140x+0.0003 | 0.9993 |
| 第二天 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.020 | 0.058 | 0.088 | y=0.0134x+0.0006 | 0.9996 |
| 第三天 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.021 | 0.059 | 0.087 | y=0.0138x+0.0004 | 0.9994 |
| 第四天 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.019 | 0.055 | 0.080 | y=0.0132x+0.0005 | 0.9992 |
| 第五天 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.017 | 0.057 | 0.079 | y=0.0144x+0.0002 | 0.9993 |

根据HJ491-2020中规定的线性范围中，还测量了低高浓度两个量程，其中镍取0.50mg/L和1.50mg/L，铬取1.00mg/L和4.00mg/L，见表5，表6。

表5  镍标准曲线

| 天数 | 0.50mg/L 测定浓度值（mg/L） | 1.50mg/L 测定浓度值（mg/L） | 0.50mg/L 相对误差（％） | 1.50mg/L 相对误差（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 0.520 | 1.530 | 2.0 | 3.0 |
| 第二天 | 0.590 | 1.544 | 9.0 | 4.4 |
| 第三天 | 0.498 | 1.525 | -0.2 | 2.5 |
| 第四天 | 0.519 | 1.498 | 1.9 | -0.2 |
| 第五天 | 0.550 | 1.565 | 5.0 | 6.5 |

表6  铬标准曲线

| 天数 | 1.00mg/L 测定浓度值（mg/L） | 4.00mg/L 测定浓度值（mg/L） | 1.00mg/L 相对误差（％） | 4.00mg/L 相对误差（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 1.032 | 4.035 | 3.2 | 3.5 |
| 第二天 | 1.028 | 3.994 | 2.8 | -0.6 |
| 第三天 | 1.053 | 4.060 | 5.3 | 6.0 |
| 第四天 | 1.010 | 4.025 | 1.0 | 2.5 |
| 第五天 | 1.024 | 4.053 | 2.4 | 5.3 |

综上，连续五天所测得数据绘制的的标准曲线均符合要求。（浓度误差在百分之十之内）。

## 2.4  数学模型

对于土壤中镍、铬含量的计算，可以参考以下计算公式：

w=c×Vm×Wdm

w表示土壤中镍或铬含量，单位为mg/kg；

c表示利用火焰原子吸收法处理样品后，溶液吸光度与空白实验吸光度之间的差值，单位为mg/L；

V表示样品定容处理后的体积，单位为mL；

m表示样品称取重量，单位为g；

Wdm表示土壤样品的干物质含量，单位为％。

## 2.5  方法确认指标

### 2.5.1  检出限验证

按照样品分析操作过程，取7份空白试样，重复7次空白试验，将结果换算为样品中浓度，计算7次平行测定的标准偏差。对应测定下限一般情况为检出限的4倍，结果见表7。

MDL=t(n-1,0.99)×S

MDL表示方法检出限；

n表示样品的平行测定次数；

t表示自由度为n－1，置信度为99％时的t分布值；

S表示n次平行测定的标准偏差。

表7  镍检出限、测定下限测试数据

| 序号 | 镍测试浓度（mg/L） | 铬测试浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.310 | 0.986 |
| 2 | 0.283 | 0.917 |
| 3 | 0.269 | 0.917 |
| 4 | 0.283 | 0.917 |
| 5 | 0.269 | 0.926 |
| 6 | 0.265 | 0.946 |
| 7 | 0.270 | 0.934 |
| 平均值（mg/L） | 0.278 | 0.933 |
| 标准偏差S（mg/L） | 0.016 | 0.025 |
| 检出限（mg/kg） | 2 | 3 |
| 测定下限（mg/kg) | 8 | 12 |
| 标准检出限（mg/kg） | 3 | 4 |
| 标准测定下限（mg/kg） | 12 | 16 |

综上，结果表明该方法下镍、铬的检出限、测定下限均符合标准规范要求。

### 2.5.2  精密度验证

精密度：对称量好且已经消解好的土壤样品进行六次平行，计算其平均值、标准偏差、相对标准偏差等参数，数据见表8。

表8  镍、铬精密度测试数据

| 序号 | Ni（mg/kg） | Cr（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 37.2 | 118.4 |
| 2 | 36.8 | 119.4 |
| 3 | 34.9 | 119.0 |
| 4 | 36.8 | 119.4 |
| 5 | 34.9 | 120.0 |

（续）表8  镍、铬精密度测试数据

| 序号 | Ni（mg/kg） | Cr（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
| 6 | 34.9 | 119.7 |
| 平均值/（mg/kg） | 35.9 | 119.3 |
| 标准偏差S/（mg/kg） | 1.1 | 3.1 |
| 相对标准偏差RSD/% | 3.1 | 2.5 |

结果显示，镍的相对标准偏差为3.1%，铬的相对标准偏差为2.5%，标准中镍的相对标准偏差为1.8%～7.0%，铬的相对标准偏差为1.6%～8.2%，符合标准要求。

### 2.5.3  正确度验证

正确度：分别称取有证标准物质GBW07418进行6次平行测定，根据如下公式计算回收率：Pi=yi xi×100%，数据见表9。

表9  镍、铬准确度测试数据

| 序号 | Ni |  | Cr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值（mg/kg） | 回收率（%） | 测定值（mg/kg） | 回收率（%） |
| 1 | 39.8 | 97.1 | 98.3 | 98.4 |
| 2 | 39.6 | 96.6 | 96.4 | 100.3 |
| 3 | 40.1 | 97.8 | 96.5 | 100.2 |
| 4 | 41.4 | 101.0 | 97.7 | 99.0 |
| 5 | 39.8 | 97.1 | 98.2 | 98.5 |
| 6 | 38.6 | 94.1 | 93.2 | 103.8 |
| 平均值/（mg/kg） | 39.9 | 97.3 | 96.7 | 104.0 |
| 标准样品值/（mg/kg） | 41±2 |  | 93±5 |  |
| 回收率/% | 98±5 |  | 104±4 |  |

结果表明，镍的回收率为93%～103%，镍的平均回收率为97.3%，铬的回收率为100%～108%，铬的平均回收率为104%。标准中镍的回收率为85.5%～106.3%，铬的回收率为85.5%～108.3%，由此可知，测定结果满足标准规范要求。

# 3  不确定度评定

## 3.1  测定过程中的不确定度来源

### 3.1.1  测量重复性引入的不确定度

对同一样品进行6次平行测定的标准偏差s分别为1.11mg/kg和3.10mg/kg；

则镍uA=sn=1.116=0.45mg/kg；则铬uA=sn=3.106=1.26mg/kg。

镍相对标准不确定度:uArel=uAW×100%=1.25%；

铬相对标准不确定度:uArel=uAW×100%=1.05%。

那么镍Urel(重)=1.11mg/kg÷35.9mg/kg×100%=0.031%

铬Urel(重)=1.26mg/kg÷119.3mg/kg×100%=0.011%

### 3.1.2  样品称量引入的不确定度

电子天平的最大允许误差为0.1mg，k=3，则产生的标准不确定度为：0.13=0.0577mg，则称量0.2g样品时产生的相对标准不确定度为：Urel(m)=0.0577200=0.000285。

### 3.1.3  校准曲线引入的不确定度

标准溶液引入的不确定度:镍标准溶液扩展不确定度为1%(k=2)，则镍标准溶液带来的相对标准不确定度为urel(C1)=1%/2=0.5%；铬标准溶液扩展不确定度、相对标准不确定度同镍标准溶液。

量器引入不确定度见表10。

表10  玻璃量器计量检定引入的相对标准不确定度

| 量器 | 允差（mL) | 计算公式 | 相对标准不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2mL | ±0.012 | 0.012/3÷2×100% | 0.346 |
| 5mL | ±0.015 | 0.015/3÷5×100% | 0.173 |
| 25mL | ±0.03 | 0.03/3÷25×100% | 0.069 |

（续）表10  玻璃量器计量检定引入的相对标准不确定度

| 量器 | 允差（mL) | 计算公式 | 相对标准不确定度(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50mL | ±0.05 | 0.05/3÷50×100% | 0.058 |
| 100mL | ±0.10 | 0.10/3÷100×100% | 0.058 |

### 3.1.4  标准系列样品定容引入的不确定度

由于温度会对玻璃仪器产生影响，若温差变化范围在±3℃内，水的膨胀系数为2.1×10-4mL/℃，温差引起的不确定度：Urel=3×2.1×10-43=0.00364

由温差对玻璃量器引入的不确定度见表11。

表11  温差对玻璃量器引入的不确定度

| 2mL移液管 | 5mL移液管 | 25mL容量瓶 | 50mL容量瓶 | 100mL容量瓶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urel÷2×100% | Urel÷5×100% | Urel÷25×100% | Urel÷50×100% | Urel÷100×100% |
| 0.0182% | 0.0073% | 0.0015% | 0.0007% | 0.0004% |

由此可知，温差引入的不确定度影响较小可忽略不计。表10、表11数据计算得：

Urel(标）=0.0052+0.001732+0.000582×100%=0.532%

3.1.5  标准曲线拟合引入的不确定度

采用火焰原子分光光度法测定中镍、铬实验中，由标准工作溶液吸光度进行线性拟合得到的线性方程分别为镍：y=0.1206x+0.0059；铬：y=0.0140x+0.0003计算结果见表12。

表12  镍、铬计算结果

| 镍浓度 | 实际吸光度A1 | 拟合曲线的吸光度A | (A1-A)2 | 铬浓度 | 实际吸光度A1 | 拟合曲线的吸光度A | (A1-A)2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.002 | 0.006 | 1.610-5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 0.10 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.10 | 0.001 | 0.001 | 0 |
| 0.20 | 0.033 | 0.030 | 910-6 | 0.50 | 0.008 | 0.007 | 110-6 |
| 0.50 | 0.067 | 0.066 | 110-6 | 1.00 | 0.016 | 0.014 | 410-6 |
| 1.00 | 0.128 | 0.127 | 110-6 | 3.00 | 0.041 | 0.042 | 110-6 |
| 2.00 | 0.246 | 0.247 | 110-6 | 5.00 | 0.071 | 0.070 | 110-6 |

Sy=inYi-Y2n-2

Sxx=i=1n(Xi-X)2

Sy-标准曲线残余标准偏差

n-曲线上质量浓度点数

计算得到镍的实验标准差为2.6710-3;铬的实验标准差为7.610-4

Urel曲=Syb1p+1n+(C-X)2in(Xi-X)2

b表示校准曲线斜率；

n表示标准系列的点数；

p表示为样品重复测定的次数；

x表示测试样品扣除空白浓度的平均值；

计算得到U(镍曲）=0.013;U(铬曲）=0.022。

## 3.2  计算合成标准不确定度

Urel=Urel（m）2+Urel（标）2+Urel（曲）2+Urel（重）2

Urel——合成不确定度；

Urel（m）——样品称量引入不确定度；

Urel（标）——标准系列配制引入不确定度；

Urel（曲）——校准曲线引入不确定度；

Urel（重）——测量重复引入不确定度；

Urel镍=0.0312+0.00028852+0.005322+0.0132=0.0148

Urel铬=0.0112+0.00028852+0.005322+0.0222=0.0230

样品中镍的平均含量为35.9mg/kg；铬平均含量119.3mg/kg，

则Uc镍35.9×0.0148=0.5313mg/kg；Uc铬=119.3×0.0230=2.7439mg/kg。

## 3.3  计算扩展不确定度

用火焰原子吸收光谱法测定土壤中镍、铬的含量时，取包含因子k = 2，按公式：

Uk=k×Uc
镍的扩展不确定度Uk=2×0.5313=1.0626；

铬的扩展不确定度Uk=2×2.7439=5.4878；

则样品中镍的含量可表示为（36±1）mg/kg；铬的含量可表示为（119±5）mg/kg。

# 结束语

综上所述，测量方法的确认是制修订标准分析方法的重要环节，严格按照相关国家标准。与此同时，随着科技发展，对于土壤中金属元素的检测方法、技术已取得很大进步，方法的检出限、灵敏度、重现性均有很大提高，通过方法精密度、正确度评估表明，方法在适用范围内的测量结果是准确可靠的。

根据不确定度来源的评定结果分析，发现在利用火焰原子吸收光谱法对土壤中镍、铬含量进行测定时，拟合校准曲线引入和重复测量的不确定度占据了较大比例。这意味着在测量过程中，仪器的准确性和稳定性对结果的影响较为显著。为了降低重复测量的不确定度，应在配制标准工作溶液时严格遵循规范操作，并在测定之前对仪器进行状态调整。通过这样的措施，可以提高测量结果的准确性和可靠性。相比之下，其他不确定度来源的比例较小，因此可以在不影响整体测量不确定度的情况下忽略不计。实验时可以通过增加标准系列个数和样品测量次数来减小不确定度，得到更加准确可靠的数据。及时采取合理措施对其进行控制，以此来提升测定结果的准确性，为后续治理方案拟定提供可靠的数据参考。

# 致  谢

提笔至此，意味着四年的大学生活即将结束。可能是心里迟迟不想与学校道别，与身边的良师益友们道别，现在坐在电脑前敲击键盘的我，心中百感交集。看过很多篇令人热泪盈眶的论文致谢，也曾想过我会写些什么，回首过往种种虽有万般不舍但仍心存感激。站在人生转折的岔路口，对未来仍充满期待。

首先我要感谢伟大的祖国和党，受到两年部队生活的洗礼，愈发觉得生于华夏，万分荣幸，感谢党和国家的各项政策和扶持，让同我一样的万千学子可以平等拥有接受教育，改变命运的机会。

桃李不言，下自成蹊。我想真诚的感谢我的指导老师王双老师，从开题到论文的最终完成，中间有过不少错误，他都悉心指导，帮助我攻克难关，王双老师的谆谆教诲让我受益匪浅，得遇良师，何其幸运。

所谓春晖寸草，山高海深，最值得感谢的是我的家人们，他们很平凡，把能给的一切都给了我，能站在他们的肩膀上看到更大的世界，拥有更广阔的天空，感激之情，无以言表。

最后我还要感谢我的好朋友们，他们陪伴了我整个大学生涯，这一路走来，煎熬过、崩溃过、迷茫过，正是有他们的存在，我才能一直跌跌撞撞地前进。都说人生只活那几个瞬间，那些美好的瞬间我都记得，也会一直记着。

另外我想对我遇到的每个人都说声谢谢，那些交集，点点滴滴皆为经历。

凡是过往，皆为序章。永远不缺从头再来的勇气，再见了！我美好的四年！

# 参 考 文 献

- HJ168-2020，环境监测分析方法标准制订技术导则[S].

- HJ491-2019，土壤和沉积物 铜､锌､铅､镍､铬的测定火焰原子吸收分光光度法[S].

- 杨群，周佳欣，陈俊仙.火焰原子吸收法测定土壤镍结果的不确定度评定[J].四川环境，2020，39（2）：16～20.

- 骆桂霞.火焰原子吸收法测定土壤镍结果的不确定度评定[J].清洗世界，2021，37（3）：36～37.

- 张伟琦，谢涛，孙稚菁，等.微波消解火焰原子吸收光谱法测定土壤中六价铬[J].环境科学研究，2023，36（1）：44～53.

- 王小强，梁倩，赵亚男，等.火焰原子吸收光谱法测定锑矿石中锑[J].冶金分析，2023，43（3）：57～63.

- 张青华，王景香，王艳霞，等.不同消解方法检测土壤重金属含量研究[J].河南科技，2022，780（10）：111～114.

- 钱毅玲.原子吸收法测定土壤中镉的不确定度评定[J].广州化工，2017，45（20）：110～113.

- 张娟，金静，高莉，等.火焰原子吸收法测定土壤中总铬的测量不确定度评定[J].现代农业科技，2015，18（4）：228～230.

- 宗凤云，丁培云，马凤娟，等.火焰原子吸收法测定土壤中全钾含量的测量不确定度评定[J].内蒙古科技与经济，2020，（5）：56～58.

- 李娜，靳焘，卢卓敏，等.火焰原子吸收光谱法测定空气中铬含量的不确定度评定[J].广州化学，2014，39（2）：1～5.

- 何崇慧，瞿朝霞，尹玲玲，等.原子吸收法测定贵金属催化剂中钯含量不确定度的评定[J].广州化工，2019，47（7）：117～122.

- 刘向东，杨红，苏丹.评定原子吸收法测定镍矿石中镍的不确定度[J].吉林地质，2012，31（2）：104～106.

- 张泓，吕维君，茅建人，等.微波消解-原子吸收分光光度法、原子荧光分光光度法测定土壤中的铜锌铅镉铬砷汞[J].中国卫生检验杂志，2005，15（7）：830～831.

- 吕丽丽.火焰原子吸收法测定沉积物中铬含量的不确定度评定[J].新疆有色金属，2020，3：13～14.

- 孙友宝，马晓玲，李剑，等.火焰原子吸收光谱法测定固体废弃物中的六价铬和总铬[J].环境化学，2014，33（7）：1250～1251.

- Çağdaş Büyükpınar，Süleyman Bodur，Elif Yazıcı. An accurate analytical method for the determination of cadmium:Ultraviolet based photochemicalvapor generation-slotted quartztube based atom trap-flame atomic absorption spectrophotometry[J].2021，176：109192.