南京理工大学泰州科技学院

毕业设计(论文)开题报告

| 学 生 姓 名： | 陆禹豪 | 学 号： | 1703900139 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专 业： | 环境工程 |  |  |
| 设计(论文)题目： | 电热板消解-火焰原子吸收法测定土壤 |  |  |
|  | 中镍、铬的方法确认与不确定度评定 |  |  |
| 指 导 教 师: | 王双 |  |  |

2023年2月26日
毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

| 1．结合毕业设计（论文）课题情况，根据所查阅的文献资料，每人撰写 2000字左右的文献综述： |
| --- |
| 文 献 综 述 摘要 本综述主要介绍了测定土壤中重金属元素镍、铬的测定基本原理，方法和操作步骤及土壤中镍、铬测定的方法确认流程和不确定度评定方法等，并对方法确认与不确定度评定的研究现状进行了总结。 关键词：火焰原子吸收法 不确定度 镍 铬 # 1 前言 在社会经济不断发展的时代背景下，环境污染问题的危害慢慢凸显出来，也得到国家社会广泛关注。在众多环境污染问题中重金属污染一向都是十分棘手的问题。镍、铬作为重金属元素，通过各种方式进入土壤中，很难通过土壤自身净化能力对其进行迁移转化和降解，所以需要采取人为方式来降低镍、铬含量。在测定土壤中镍、铬含量时，火焰原子吸收法属于常用的处理方法，控制检测过程的不确定度，提升测量结果准确性，为污染治理提供参考依据，对污染治理计划的科学性有着积极地作用[4]。 # 2 土壤消解方法及镍、铬含量测定方法的确定 ## 2.1 土壤预处理方法 ### 2.1.1 土壤消解意义 若要准确检测土壤样品中重金属的含量，最关键的一步就是消解。土壤样品的消解对测定土壤中重金属含量的准确性有很大影响，不同消解方法，操作难度不同，对结果的影响也不同，本次将采用电热板消解法对土壤进行消解。 ### 2.1.2 操作步骤 称取0.2g～0.3g(精确至0.1mg)样品于50mL聚四氟乙烯坩埚中，用水润湿后加入10mL盐酸，于通风橱内电热板上90℃～100℃加热，使样品初步分解，待消解液蒸发至剩余约3mL时，加入9mL硝酸，加盖加热至无明显颗粒，加入5mL～8mL氢氟酸，开盖，于120℃加热飞硅30min，稍冷，加入1mL高氯酸，于150℃～170℃加热至冒白烟，加热时应经常摇动坩埚。若坩埚壁上有黑色碳化物，加入1mL高氯酸，加盖继续加热至黑色碳化物消失，再开盖，加热赶酸至内容物呈不流动的液珠状(趁热观察)。加入3mL硝酸溶液，温热溶解可溶性残渣，全量转移至25mL容量瓶中，用硝酸溶液定容至标线，摇匀，保存于聚乙烯瓶中，静置，取上清液待测。于30d内完成分析。 ## 2.2 镍、铬含量测定方式 ### 2.2.1 火焰原子吸收法基本原理 土壤和沉积物经酸消解后，试样中铜、锌、铅、镍和铬在空气-乙炔火焰中原子化，其基态原子分别对铜、锌、铅、镍和铬的特征谱线产生选择性吸收，其吸收强度在一定范围内与铜、锌、铅、镍和铬的浓度成正比。 其中，低于1000mg/L的铁对锌的测定无干扰；低于2000mg/L的钾、钠、镁、铁、铝和低于1000mg/L的钙对铅的测定无干扰；使用232.0nm作测定镍的吸收线时，存在波长相近的镍三线光谱影响，选择0.2nm的光谱通带可减少影响[2]。 ### 2.2.2 镍、铬溶液配制 取5.00mL镍标准溶液于100mL容量瓶中，配制成C=50.0mg /L的镍标准应用液，分别吸取镍标准应用液0.0mL、0.10mL、0.20mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL于6个50mL容量瓶中，用1+99硝酸定容至刻度。配制成浓度为0.0μg/mL、0.10μg/mL、0.20μg/mL、0.50μg/mL、1.00μg/mL、2.00μg/mL的镍标准系列。 用0.2586mol/L重铬酸钾标液稀释成50mg/L的铬标准使用液，再将其准确移取0、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL于50mL容量瓶中，分别加入5mL10%氯化铵水溶液，3mL（1+1）盐酸溶液，用水定容至标线，摇匀。铬浓度分别为0.50mg/L、1.00mg/L，2.00mg/L、3.00mg/L、4.00mg/L[2]。 ### 2.2.3 镍、铬元素的测定 设定原子分光光度计条件如下 镍空心阴极灯灯电流4.0mA，波长232.0nm，狭缝0.2nm，测量时间5.0s，预读数时间10s，扣背景开，校正模式：浓度，测量模式：积分； 铬空心阴极灯灯电流9.0mA，波长357.9nm，狭缝0.2nm，测量时间5.0s，预读数时间10s，扣背景开，校正模式：浓度，测量模式：积分。 将镍、铬标准系列溶液依次喷入火焰，进行测定。用质量浓度C和吸光度A建立校准曲线[2]。 ### 2.2.4 建立数学模型 对于土壤中镍、铬含量的计算，可以参考以下计算公式： w=c×Vm×（1-m0） w表示土壤中镍或铬含量，单位为 mg/kg ； c表示利用火焰原子吸收法处理样品后，溶液吸光度与空白试验吸光度之间的差值，单位为mg/L ； V表示样品定容处理后的体积，单位为mL ； m表示样品称取重量，单位为g； m0表示定容后纯水的质量分数，单位为%。 ## 2.3 方法确认指标 ### 2.3.1 精密度验证 精密度：各验证实验室应对适用范围内每个样品类型的1～3个浓度或含量的样品，按全程序每个样品至少平行测定6次，分别计算各类型样品中各浓度或含量样品测定的平均值、标准偏差、相对标准偏差等参数。 ### 2.3.2 正确度验证 正确度：标准编制组对各验证实验室的数据进行汇总统计分析。采用统一样品的，计算实验室间相对标准偏差、重复性限r和再现性限R（数据呈偏态分布时计算实验室内和实验间95%置信区间）；采用非统一样品的，给出各验证实验室对各类型样品的相对标准偏差等参数的范围。 ### 2.3.1 检出限验证 检出限：按照样品分析的全部步骤，重复n（n≥7）次空白试验（以各类便携式、集成式仪器为基础建立的方法标准应根据仪器的性能尽可能增加重复测定次数），将各测定结果换算为样品中的浓度或含量，计算n次平行测定的标准偏差，按公式（A.1）计算方法检出限。 MDL=t（n-1，099）×S MDL表示方法检出限； n表示样品的平行测定次数； t表示自由度为n－1，置信度为99％时的t分布值； S表示n次平行测定的标准偏差。 ## 2.4 方法确认研究现状 ### 2.4.1 预处理方法 目前，现有文献和国家标准中使用到的预处理消解方法有微波消解、电热板消解和全自动石墨消解等，张青华[7]通过对比这三种方法得出通过电热板消解，对铜、锌、铅、镉、铬、镍这六种元素消解不完全，准确度、精密度、加标回收率测试值均偏低；采用石墨消解法，只有铬元素测试值低于标准值，其他均在标准范围内；经过微波消解的土壤，6种元素测试值最好，是比较理想的消解方法。 ### 2.4.2 方法确认现状 杨群[3]等利用微波消解处理过筛土壤样品，原子分光光度计测定土壤样品中镍的含量，相关系数r=0.9996，标准偏差S=0.460，质控样平均值在质控范围内，测定结果符合要求，可用于土壤中镍的检测。 钱毅玲[8]采用盐酸－硝酸－氢氟酸－高氯酸全消解与电热板消解的方法处理土壤样品试样，利用石墨炉原子吸收分光光度法测定样品中镉的含量，相关系数r=0.9974，用石墨炉法原子吸收分光光度法测定土壤中镉含量较为准确，可作为测定方法。 吕丽丽[15]利用电热板消解处理沉积物样品，火焰原子吸收法测定沉积物物中的铬含量，得出该方法铬的浓度与吸光度有良好的线性关系，相关系数r=0.9995，其方法的检出限为0.006mg/L，最后的样品实验结果符合其标准品给定测定含量值范围。 孙友宝[16]等都利用碱消解和微波消解前处理固体废弃物样品，火焰原子吸收法测定固体废弃物中的六价铬含量，得出该方法六价铬的浓度与吸光度有良好的线性关系，相关系数r=0.9995，其方法的检出限为0.006mg/L，最后的样品实验结果符合其标准品给定测定含量值范围。 # 3 不确定度评定 ## 3.1 不确定度来源与分析 （1）称取样品时引入的不确定度 用万分之一天平称取土壤样品，天平检定证书给出的示值误差为±0.0005g，半宽为0.0005g。 （2）室内温度变化对玻璃量器引入的不确定度 通常实验室温度控制在25±3℃，水的膨胀系数α=2.1×10-4mL/℃，水的温差效应导致的体积变化而引入的不确定度呈矩形分布。 （3）由玻璃量器计量检定引入的不确定 对玻璃量器而言: 由温差引入的不确定度相对于玻璃量器计量检定引入的不确定度可忽略不计。 （4）校准曲线配制和拟合引入的不确定度 对标准系列每个浓度点进行3次测定取平均值拟合校准曲线方程，根据贝塞尔公式计算校准曲线剩余标准差。 ## 3.2 不确定度的评定 ### 3.2.1 合成不确定度 Urel=Urel（m）2+Urel（标）2+Urel（曲）2+Urel（重）2 Urel——合成不确定度 Urel（m）——样品称量引入不确定度 Urel（标）——标准系列配制引入不确定度 Urel（曲）——校准曲线引入不确定度 Urel（重）——测量重复引入不确定度 ### 3.2.2 扩展不确定度 取包含因子k=2（95%置信水平）按公式计算镍、铬扩展不确定度或相对扩展不确定度 U=k×UW Urel=k×Uwrrel U——扩展不确定度 k——包含因子 UW——合成标准不确定度 Urel——相对扩展不确定度 Uwrrel——相对标准不确定度 ## 3.3 不确定度研究现状 杨群[3]等利用原子分光光度计测定土壤样品中镍的含量，相关系数r=0.9996，标准偏差S=0.460，从测量重复、称量样品、室内温度变化、玻璃器皿检定、校准曲线配置和拟合、消解后定容这几个方面对不确定度进行评定，最后得出合成标准不确定度0.0555，扩展不确定度4.30mg/kg，样品中镍的含量表示为（29.7±3.4）mg/kg，结果表明测定土壤中镍的含量采用火焰原子吸收法影响因素较多，需要从各方面调整来减小不确定度，取得更加准确可靠的数据。 刘向东[13]等采用原子吸收法测定镍矿石中镍，矿石与土壤不同，相比之下镍矿石需要助熔，从称量过程、样品定容、温度校正、标准曲线拟合、重复测定等方面对不确定度进行评定，得出合成标准不确定度1.18×10-3，扩展不确定度0.013mg/kg，样品中镍含量表示为（0.420±0.006％）mg/kg，结果表明不确定度的主要来源是标准曲线和样品的重复测定，在操作中应加以重视。 张娟[9]等利用火焰原子吸收法对土壤中总铬的含量进行测定，从称量样品、拟合标准曲线、标准溶液引入等几方面对不确定度进行评定，最后得出合成标准不确定度为0.0710，扩展不确定度为13.28mg/kg，土壤样品中总铬的含量表示为（93.56±13.28）mg/kg，结果分析看出，拟合校准曲线引入和重复测量的不确定度占较大比例，所以配制标准工作溶液时，应充分重视，规范操作。测定数据前应将仪器的状态调整好，以降低重复测量的不确定度。 吕丽丽[15]利用火焰原子吸收法测定沉积物中铬的含量，并对其测定结果进行不确定度评定，从样品重复引入、标准曲线拟合、样品质量、定容体积、标准溶液引入等几方面对不确定度进行评定，得出合成不确定度为0.0459，扩展不确定度为0.0918mg/kg，样品测定平均值为72.9mg/kg，由此表明采用火焰原子吸收法测定铬要想提高测量结果的准确度、精密度，应尽可能改善实验室环境，不断提高操作者自身素质。 # 4 总结 综上所述，测量方法的确认是制修订标准分析方法的重要环节，严格按照相关国家标准。与此同时，随着科技发展，对于土壤中金属元素的检测方法、技术已取得很大进步，方法的检出限、灵敏度、重现性均有很大提高，通过方法精密度、正确度评估表明，方法在适用范围内的测量结果是准确可靠的。 利用火焰原子吸收光谱法对于土壤中镍、铬含量进行测定时，通过对土壤中铬的测定不确定度来源的评定结果分析看出，拟合校准曲线引入和重复测量的不确定度占较大比例，所以配制标准工作溶液时，应充分重视，规范操作。测定数据前应将仪器的状态调整好，以降低重复测量的不确定度。其他不确定度值的来源所占比例较小，实际评定时可以忽略不计。实验时可以通过增加标准系列个数和样品测量次数来减小不确定度，得到更加准确可靠的数据。及时采取合理措施对其进行控制，以此来提升测定结果的准确性，为后续治理方案拟定提供可靠的数据参考。 参 考 文 献 - HJ168-2020，环境监测分析方法标准制订技术导则[S]. - HJ491-2019，土壤和沉积物 铜､锌､铅､镍､铬的测定火焰原子吸收分光光度法[S]. - 杨群，周佳欣，陈俊仙.火焰原子吸收法测定土壤镍结果的不确定度评定[J].四川环境，2020，39（2）：16～20. - 骆桂霞.火焰原子吸收法测定土壤镍结果的不确定度评定[J].清洗世界，2021，37（3）：36～37. - 张伟琦，谢涛，孙稚菁，等.微波消解火焰原子吸收光谱法测定土壤中六价铬[J]. 环境科学研究，2023，36（1）：44～53. - 王小强，梁倩，赵亚男，等.火焰原子吸收光谱法测定锑矿石中锑[J].冶金分析，2023，43（3）：57～63. - 张青华，王景香，王艳霞，等.不同消解方法检测土壤重金属含量研究[J].河南科技，2022，780（10）：111～114. - 钱毅玲. 原子吸收法测定土壤中镉的不确定度评定[J].广州化工，2017，45（20）：110～113. - 张娟，金静，高莉，等.火焰原子吸收法测定土壤中总铬的测量不确定度评定[J].现代农业科技，2015，18（4）：228～230. - 宗凤云，丁培云，马凤娟，等.火焰原子吸收法测定土壤中全钾含量的测量不确定 度评定[J].内蒙古科技与经济，2020，（5）：56～58. - 李娜，靳焘，卢卓敏，等.火焰原子吸收光谱法测定空气中铬含量的不确定度评定 [J].广州化学，2014，39（2）：1～5. - 何崇慧，瞿朝霞，尹玲玲，等.原子吸收法测定贵金属催化剂中钯含量不确定度的 评定[J].广州化工，2019，47（7）：117～122. - 刘向东，杨红，苏丹.评定原子吸收法测定镍矿石中镍的不确定度[J].吉林地质， 2012，31（2）：104～106. - 张泓，吕维君，茅建人，等.微波消解-原子吸收分光光度法、原子荧光分光光度 法测定土壤中的铜锌铅镉铬砷汞[J].中国卫生检验杂志，2005，15（7）：830～8 31. - 吕丽丽.火焰原子吸收法测定沉积物中铬含量的不确定度评定[J].新疆有色金属，2020，3：13～14. - 孙友宝，马晓玲，李剑，等.火焰原子吸收光谱法测定固体废弃物中的六价铬和总铬[J].环境化学，2014，33（7）：1250～1251. - Çağdaş Büyükpınar，Süleyman Bodur，Elif Yazıcı. An accurate analytical method for the determination of cadmium:Ultraviolet based photochemical v apor generation-slotted quartztube based atom trap-flame atomic absorption spectrophotometry[J].2021，176：109192. |  |

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

２．本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段（途径）：

本课题需要研究的几个问题或采用手段： 研究的问题： （1）对本实验开展土壤中镍、铬的测定进行方法确认。 （2）对土壤中镍、铬不确定度进行评定。 采用的手段： （1）镍、铬测定方法：电热板消解—火焰原子吸收法。 （2）在进行方法确认时，检出限用标准偏差计算。 （3）在进行方法确认时，精密度用相对标准偏差计算确定。 （4）在进行方法确认时，准确度加标回收率或有证标准物质测定确定。 （5）通过分析不确定度来源，计算合成不确定度和扩展不确定度进行不确定度评定。

毕 业 设 计（论 文）开 题 报 告

指导教师意见：

- 对“文献综述”的评语： 该生在广泛查阅相关文献及参考书籍的基础上，对毕业论文相关领域的研究情况有了比较全面和深入的了解，对土壤中镍、铬测定方法的确认流程和不确定度评定的方法及目前的研究现状进行了详细的整理，全文条理清楚，思路清晰，为毕业论文的撰写奠定了较为坚实的基础。 - 对本课题的深度、广度及工作量的意见和对设计（论文）结果的预测： 本课题主要是对土壤中镍、铬测定的方法进行确认，并对其进行不确定度评定，工作深度和广度合适，工作量饱满，如能严格按照设计方案执行，预计能够圆满完成。同时，该生能够掌握检测方法确认及不确定度评定的一般方法，掌握土壤消解、火焰原子分光光度计的基本操作方法，充分锻炼了该生的分析问题、解决问题的能力。 指导教师： 2023年 2 月 26 日

所在专业审查意见： 负责人： 2023 年 2 月 26 日